一元过氧乙酸消毒液技术参数

1、产品符合2002版《消毒技术规范》、《内镜清洗消毒机消毒效果检验技术规范（试行）》（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

2、过氧乙酸含量：0.24%±0.036%（W/V）。

3、主要用于内镜自动清洗消毒机和手工方式对内镜进行高水平消毒和灭菌，可用于不耐热医疗器械的高水平消毒和灭菌（耐酸物品）；

4、金属腐蚀性：对不锈钢基本无腐蚀，其他金属有腐蚀

杀灭微生物指标：枯草杆菌黑色变种芽孢，载体法，原液作用5min，平均杀灭对数值≥3.00、载体法，原液作用10min，灭菌合格；（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

5、模拟现场试验：（1）医疗器械模拟现场试验，原液作用5min，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值≥3.00；（2）医疗器械模拟现场灭菌试验，原液作用10min，灭菌合格；（3）内镜模拟现场试验：原液作用5min，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值≥3.00；（4）内镜模拟现场灭菌试验：原液作用10min，灭菌合格。（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

6、连续使用稳定性试验：连续使用14天后，原液作用5min，对医疗器械上的枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值≥3.00，原液作用10min，对医疗器械灭菌合格。（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

7、毒理指标：消毒液对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用；急性经口毒性试验，毒性分级属实际无毒级；一次完整皮肤刺激试验，刺激强度属无刺激性。（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

8、pH值：0.3～2.3。（提供第三方检测报告，以第三方检测报告为准）。

9、产品有效期≥24个月，有效期内含量下降不低于下限值。

# 10、规格：5L/桶

# 11、年用量：20桶

12、预算单价：250元