**上海澳华电子鼻咽喉治疗镜维修比价**

型号：VRL-Q30

故障：

1. 头端部:图像有暗影(端部座进水)

2.弯曲部:角度不足(上下 120°)，弯曲橡皮变色无光泽(老化)

3.插入软管:主软管进水，通钳不畅(钳道馆折)

4.操作部:手柄进水，钳道插口漏气(钳道管破)，手柄把手紧

5.导光软管部:导光管镀层脱落无光泽(腐蚀)，导光管进水

6.导光插头部:导光插头进水(控制器)

要求：1、维修期间提供主机配套的电子鼻咽喉治疗镜

1. 质保期一年
2. 质保期内出现故障，维修期间需提供原厂备用镜